## zad.1,2
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Zał nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 Protezy naczyniowe, łaty naczyniowe 33184200-5
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane;z dodatkowym odwróconym splotem grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 40cm | szt | 25
2 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 70cm | szt | 15
3 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 10
4 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne, impregnowane solami srebra, dodatkowo zawierające triklosan, jednostronnie zewnętrznie welurowane;z dodatkowym odwróconym splotem, grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 6-24mm, długość 40cm | szt | 5
5 | Protezy naczyniowe dziane, uszczelniane kolagenem, antybakteryjne, dodatkowo zawierające triklosan, jednostronnie zewnętrznie welurowane; z dodatkowym odwróconym splotem, rozwidlone; grubość ściany 0,49mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; średnica 12x6 - 24x12mm, długość 50cm | szt | 5
6 | Protezy naczyniowe z PTFE, stożkowe, niezbrojone, o dwuwarstwowej strukturze ściany, wyposażone w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora, średnica 4/6 oraz 4/7mm, długość 40cm. | szt | 5
7 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 6x75mm - 14x75mm | szt | 30
8 | Łaty naczyniowe, dziane, uszczelniane kolagenem, o grubości 0,41mm; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; wymiary: 10x150mm | szt | 10
Razem
Zadanie nr 2 Tasiemka naczyniowa 33141120-7
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Tasiemka naczyniowa z tworzywa sztucznego (a10szt) | op | 36
Razem

## zad 3,4
Zadanie nr 3 Oprzyrządowanie do diatermii ERBE 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jrednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (opakowanie 100szt) | op | 10
2 | Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem2,5cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa śr. 6,3mm; przeznaczenie do min 300cykli sterylizacji. | szt | 10
3 | Elektroda kulkowa, przedłużona, prosta, długość 128mm, trzonek śr. 2,4mm, kulka śr. 6mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 5
4 | Elektroda kulkowa prosta, długość 49mm, kulka śr. 6mm, trzonek śr. 2,4mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji (opakowanie 5szt) | op | 1
Razem:
Zadanie nr 4 Oprzyrządowanie wysokospecjalistyczne do platformy elektrochirurgicznej 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o dł. Trzonu 18cm i zakrzywionych branszach dł. 36mm z powleczeniem w NANOtechnologii (a 6szt) | op | 10
2 | Jednorazowe narzędzie z nożem do uszczelniania naczyń do średnicy 7mm włącznie, z aktywacją ręczną do zabiegów klasycznych o dł. Trzonu 18-19cm z zakrzywionymi branszami (a 6szt) | op | 3
3 | Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania narzyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7mm włącznie do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki o dł. 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopni (a 3szt) | op | 6
4 | Zestaw uchwytu elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą, kablem o długości min. 3m ze złączem trójbolcowym i elektrody 1xużytku biernej (powrotnej) do diatermii 2-dzielnej przystosowanej do systemu REM, pokrytej hydrożelem o grubości 1,1mm, w kształcie prostokątnym o wymiarach 18x11,5cm, szerokość podłączenia 4x2,5cm. (a 50szt) | op | 12
5 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (25cm) z nożem, sterowana ręcznie do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym (a 3szt) | op | 10
Razem:

## zad 5-7
Zadanie nr 5 Ładunki do staplerów wielorazowego użytku 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr kataologowy
1 | Ładunek z nożem do staplera wielorazowego tnąco zamykającego typu GIA Premium 50 o długości linii szwu 50mm i wysokości tytanowej zszywki 3,8mm. | szt | 36
2 | Ładunek z nożem do staplera wielorazowego tnąco zamykającego typu GIA Premium 90 o długości linii szwu 90mm i wysokości tytanowej zszywki 3,8mm. | szt | 18
3 | Ładunek ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera linowego typu TA Premium o długości linii szwu 30mm i wysokości zszywki 2,5mm, 3,5mm lub 4,8mm. | szt | 12
4 | Ładunek ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera linowego typu TA Premium o długości linii szwu 55mm i wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm. | szt | 60
5 | Ładunek ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera linowego typu TA Premium o długości linii szwu 90mm i wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm. | szt | 18
Razem:
poz. 1 - 5 Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Zamawiający wymaga dostarczenia w nieodpłatną dzierżawę wielorazowej rękojeści staplerów na czas trwania umowy.
Zadanie nr 6 Staplery i ładunki do staplerów 1xużytku 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Jednorazowy stapler okrężny zakrzywiony z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem i automatyczną regulacją siły docisku tkanki o rozm. 25mm, 28mm, 31mm, 34mm. | szt | 50
2 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża o długościach 30 i 55mm z łamaną w obie strony głowicą (120st.) i obrotowym trzonem (360st.) - rotikulacyjny, zszywki 1,5mm i 2,00mm po zamknięciu. | szt | 12
3 | Jednorazowego użytku narzędzie do zakładania szwu kapciuchowatego - 65mm lub 45mm. | szt | 10
4 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 60mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 30
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 60mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 40
6 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 80mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 30
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 80mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 10
8 | Jednorazowy stapler liniowy tnący długość szwu 100mm wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 10
9 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego tnącego dł. szwu 100mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8mm i grubej 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 5
10 | Jednorazowy stapler liniowy zamykający długość szwu 30mm, 45mm, 60mm, 90mm do tkanki standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm. Zszywki wynkonane z drutu tytanowego obustronnie brzeżnie płaskiego na całej długości zszywki. | szt | 6
Razem:
Zadanie nr 7 Staplery skórne 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Staplery skórne z zszywkami zwykłymi Z35 i z zszywkami szerokimi | szt | 800
Razem:

## zad 8,9
Zadanie nr 8 Klipsownica automatyczna 1xużytku z klipsami tytanowymi 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Klipsownice automatyczne 1uxżytku z klipsami tytanowymi o rozm. 9mm (S) (1kpl zawiera 1 klipsownicę + 20sztuk klipsów) | kpl | 24
Razem:
Zadanie nr 9 Czyścik do nożyków do elektrokoagulacji. 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Czyścik do nożyków do elektrokoagulacji | szt | 600
Razem:

## zad 10,11
Zadanie nr 10 Endostaplery i ładunki do endostaplerów 1xużytku 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16 cm wraz z ładunkiem artykulacyjnym 60mm (zszywki 3,0-3,5-4,0mm pezd zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem do zamykania naczyń do 7mm włącznie, dł. Trzonu 37cm, zakrzywione tępe szczęki długości 20mm, bez blokady, cięcie mechaniczne, z czterema kaniulami (2x12mm i 2x5mm) z uniwersalną redukcją i dwoma grotami (5mm i 12mm) z kierunkowym metalowym ostrzem dwustronnym w kształcie litery "V" wraz z chwytakiem atraumatycznym jednorazowym 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo clinch), (a6szt) | op | 18
2 | Zestaw endostaplera uniwersalnego tnąco-zamykającego długość ramienia 16cm wraz z ładunkiem artykulacyjnym 45mm i 60mm (zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0 mm przed zamknięciem), z elektrodą 5mm jednorazową z wbudowanym nożem, zakrzywionymi szczękami i mechanicznym nożem, do zamykania naczyń do 7mm włącznie dł. trzonu 37cm. (a 6szt) | op | 18
3 | Endostapler uniwersalny tnąco-zamykający przeznaczony do ładunków prostych i artykulacyjnych o dł. Linii zszywek 30mm, 45mm, 60mm. Długość ramienia 6cm, 16cm, 26cm (Zamawiający przy zamówieniu każdorazowo określi rozmiar staplera). Stapler posiada funkcję graspingu - mozliwość podtrzymywania tkanek i 11 pozycji artykulacji. (a 3szt) | op | 18
4 | Ładunki do staplerów endoskopowych zamykająco-tnące z nożem w magazynku, umieszczające 6 rzędów tytanowych zszywek o 3 różnych wysokościach, o długości linii szwów 45mm i 60mm, posiadające artykulację 45stopni w dwie strony, przeznaczone do tkanki średnio-grubej o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0-3,5-4,0mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. (a 6szt) | op | 30
5 | Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z 5 narzędzi: 1. Jednorazowy trokar 12mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-12mm. 2. Jednorazowa kaniula 12mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5-12mm kompatybilna z trokarem z poz. 1. 3. Jednorazowy trokar 5mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery "V". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Dwustopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. 4. Jednorazowa kaniula 5mm, karbowana z dwustopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z poz. 3. 5. Chwytak atraumatyczny jednorazowy 5mm 31cm z maksymalnym otwarciem szczęk 32mm (typu endo-clinch). (a 6szt) | op | 30
6 | Sterylny, okrągły elastyczny retraktor ran składający się z dwóch obręczy (proksymalna niebieska, dystalna - szara), połączonych trwałym poliuretanem umożliwiający 360st. retrakcję: 5cm - 9cm. (a 5szt) | op | 30
7 | Worek do pobierania próbek o pojemności 280ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze, z elastyczną metalową półobręczą ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 10mm. (a5szt) | op | 20
Razem:
Zadanie nr 11 Oprzyrządowanie do diatermii firmy VALLEYLAB 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 90cm2, wymiary min. 128x122mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg (a 100szt) | op | 48
2 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 40cm2, wymiary min. 110x76mm; podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci o wadze do 5kg (a 100szt) | op | 2
3 | Kabel do elektrod neutralnych, dł. 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM), przeznaczone do min. 300cykli sterylizacji. | szt | 30
4 | Kabel bipolarnydo pęset, dł. 4,5m, wtyczka od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300cykli sterylizacji. | szt | 20
5 | Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 10
6 | Szczypce bipolarne, bagnetowe, długość 220mm, końcówka 6mm x 0,5mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 7y5 cykli sterylizacji. | szt | 10
7 | Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem śr. 2,4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, przeznaczenie do min. 200cykli sterylizacji plus elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek śr. 4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji. | szt | 100
Razem:

## zad 12
Zadanie nr 12 Ekspandery anatomiczne, protezy anatomiczne i sizery śródoperacyjne 33184400-7
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Ekspandery anatomiczne | szt | 20
2 | Protezy anatomiczne | szt | 40
3 | Sizery śródoperacyjne do wielokrotnej sterylizacji | szt | 10
5 | Ładunek ze zintegrowanym kowadełkiem do wielorazowego staplera linowego typu TA Premium o długości linii szwu 90mm i wysokości zszywki 3,5mm lub 4,8mm. | szt | 18
Razem:
Ekspandery anatomiczne, protezy anatomiczne i sizery śródoperacyjne w jednym systemie od jednego producenta, dopasowane rozmiarowo. Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.

## zad 13
Zadanie nr 13 Sprzęt medyczny 1xuzytku 33100000-1
L.p. | Nazwa towaru | j.m. / szt. | ilość roczna szt | Cena jednej szt netto w PLN | Vat ( %) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie, jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15cm. Cewnik wprowadzający 8mm. | szt | 3
2. | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm. Sterylny, jednorazowego użytku. | szt | 3
3. | Samorozprężalny stent metalowy do dróg żółciowych wykonany z cienkiego, plecionego drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zamontowany na zestawie wprowadzającym 8,5 Fr w wersji niepokrywanej, pokrywanej i częściowo pokrywanej, współpracujący z prowadnikiem 0,035’’. Kołnierz na obu końcach stentu zapobiegający przemieszczaniu się stentu. Średnica stentu niepokrywanego 8, 10 mm i dł. 4, 6, 8, 10. Średnica stentu pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm) Średnica stentu częściowo pokrywanego 8, 10 mm i dł. 6, 8 cm (dla średnicy 8 mm) i 4, 6, 8 cm (dla średnicy 10mm). Uchwyt pistoletowy do podawania umożliwiający rozprężenie lub odzyskanie stentu. W wersji pokrywanej i częściowo pokrywanej na końcu stentu pętla uchwytowa służąca do dystalnej zmiany położenia/usunięcia stentu w przypadku nieprawidłowego umieszczania. Możliwość otwierania i zamykania stentu na zestawie do 80%. Cieniodajne znaczniki na cewniku zewnętrznym i uchwycie do podawania pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu i pozwalają uchwycić próg rozprężenia. | szt | 12
4. | Stent samprozprężalny nitinolowy do jelita grubego, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki w 80%, wymagane rozmiary: 6, 8 i 10 cm, średnica zestawu 10 Fr | szt | 2
5. | Sfinkterotom z prowadnicą, używany do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych oraz do sfinkterotomii. Zagięta, cieniodajna, obrotowa końcówka zaokrąglona w technologii DomeTip ułatwiająca optymalne ułożenie do cięcia. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu, umożliwiając dalsze podawanie kontrastu lub przepłukiwanie.Prowadnica ,035" o długości 260 lub 480 cm, sfinkterotom o średnicy 7 Fr, długość cewnika 200 cm, minimalny kanał roboczy 3,2 mm | szt | 6
6. | Prowadnica do zabiegów ERCP, dwukolorowa przez co identyfikująca ruch, dł. 480 cm, 5 cm koniec cieniodajny pokryty hydrofilnie, rozmiar 0,021; 0,025; 0,035; dwukolorowy przez co identyfikuje pozycję i ruch, końcówka prosta. | szt | 6
7. | Poszerzadło do dróg żółciowych sztywne dostępne w rozmiarach 8.5 i 10 Fr, długość 200cm, cewnik 7Fr, koniec temperowany do 5Fr na dł. 4 cm, na prowadnik 0,035 | szt | 2
8. | Prowadnica dł. 250 i 360 cm, miękki koniec, znaczniki co 20 cm od dystalnego końca, wielokrotnego użytku. | szt | 6